红外平行光管技术性能指标

一．技术性能指标

（一）设备组成

平行光管由准直物镜、分划板、观测显微镜和底座所组成，此外还应配有角度转台设备、低照度光源、非制冷长波红外黑体光源。

（二）设备功能

1）具有检测非制冷长波红外系统MRTD的功能（使用客户自备的标准热像仪进行MRTD测量，对该热像仪在相同环境下连续测量5次，5次测量结果的标准差在20mk之内）；

2）具有检测非制冷长波红外机芯NETD的功能（使用客户自备的标准热像仪进行NETD测量，对该热像仪在相同环境下连续测量5次，5次测量结果的标准差在10mk之内）；

3）具有低照度光源照明玻璃分划板的功能；

4）具有红外黑体光源照明金属分划板的功能；

5）有角度转台放置待测产品，具有水平旋转、俯仰的功能。

（三）设备性能及主要技术参数

1平行光管

焦距：                ≤2000mm；

有效孔径：            ≥300mm；

结构形式：            离轴反射式；

系统波相差：          RMS≤λ/15（λ=632.8nm）；

靶轮：                电控，12靶位，安装靶板直径≥Φ50；

2低照度光源

能照明光管鉴别率板，可设置10-2勒克斯、10-1勒克斯照度，照度调节上下限档位不做要求。

3角度转台

1）具有水平旋转、俯仰的功能；

2）方位角度范围：360度；

3）承载重量：≥50kg；

4）台面尺寸：≥Φ200mm。

4黑体光源

1）稳定度：±0.01℃；

2）显示分辨率：0.01℃。

（四）附件

1）四杆板5块（空间频率：0.4、0.6、0.8、1、1.2各一个），遵循标准JB/T 9328-1999；

2）鉴别率板（分辨力板）1套1#～5#板，共5块，遵循标准JB/T 9328-1999；

3）十字分划板1块，遵循标准GB/T22062-2008；

4）读数显微镜1台（其中显微物镜包含但不限于以下几种倍率0.2×、0.5×、1×、4×、10×、40×；显微目镜包含但不限于以下几种倍率5×、10×、15×）；

遵循如下标准

JB/T 2369-1993 读数显微镜

GB/T 2609-2015显微镜物镜

GB/T 9246-2008显微镜目镜

5）对比度板：1套（30%、40%、80%、90%、100%各一块）；

6）国标玻罗分划板1块；

7）平行光管可见光光源（带毛玻璃）；

8）载物台；

9）黑体光源；

10）角度转台；

11）低照度光源。

（五）前置镜1台。前置镜参数：焦距:400mm；出瞳距离:15mm；视场：≥2°；分辨率≥2.8″；视度：±5视度；放大倍率：20倍；自准格值：20″，有效直径φ50。

（六）显微镜1台。显微镜参数：测微目镜:15X；物镜放大率:1X/4X/10X；机械简长:160mm；分划格值范围:0-8mm；高低升降范围:10mm；纵向移动范围:50mm；测量精度0.02mm。

（七）电子水平仪1台。电子水平仪参数参数：分辨率mm/m:Ⅱ档=0.001，I档=0.01；显示范围:0~+1999；测量范围:0~+500；示值误差:≤±(1+Ax2%)A为受检点的标称值。

商务要求

一、检验考核要求

1交付要求

1.1交付设备要求

1.1.1 交货期：合同签订后3个月(验收完成)

1.1.2 进口产品（如有）需随机提供设备原产地证明。

1.2交付资料要求

发运货物时需提供（包含但不限于）以下技术资料：

设备操作、维护使用说明书；主要外购件合格证明、电控系统使用说明书；设备出厂合格检验证明、装箱清单等。

2验收

2.1依据合同相关供货清单及技术指标进行检验验收。

2.2当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向卖方提出更换。

2.3安装调试完毕通过验收后，卖方可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收。用户根据验收结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

二、技术服务和质保期服务要求

1安装调试

1.1如设备安装有特殊要求，卖方应在设备安装之前向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持。

1.2在设备到达买方场地后，卖方应尽快组织完成整套设备的安装调试。

1.3在安装、调试过程中，卖方应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法。

1.4与设备安装相关的基建施工（如涉及）、安装和调试期间发生的全部相关费用由卖方承担。

2培训

卖方派技术工程师对买方人员进行技术培训。使买方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

卖方应提供详细的培训课程讲义及培训。

安装验收完毕后对买方 2-5人进行培训，内容包括：设备方法原理、设备操作、拟合软件的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。

培训地点：用户现场。

培训费用：所发生的培训费用由卖方承担。

3设备质量保证与售后服务

质量保证期：设备到货验收后1年质保期。

质量保证与维修：发生故障时，卖方接到买方通知后24小时内予以维修，质保期内免费维修，质保期后保证备件的供应。

软件质保3年，质保期内免费维护、升级，质保期满后，10年内提供有偿优惠服务

售后服务维修点（站）要求：提供国内维修点（站）地址、电话、联系人。

4包装及运输方式

4.1包装箱采用新的坚固材料制成，适用长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸和适合整体吊装，并注明起吊重量、起吊位置和重心位置。

4.2运输方式：陆运、由卖方负责运费（含保险）应单独报价，且计入总价之内。

二、合同价款及付款方式

1.合同生效预付款：合同生效后预付款30%；

2.卖方通知买方在设备制造现场完成预验收合格后付30%；

3.设备到买方现场，经安装调试完毕，运行终验收合格后，卖方开全额增值税发票，买方接到发票后一个月内付款30%；

4.设备质量保证期满且在质保期内无质量问题后30日内付款10%；

5.卖方需能接受电子银行承兑汇票或者纸质银行承兑汇票。卖方也可按上述格式提供优惠付款方式。